|  |  |
| --- | --- |
| **AÇÕES NECESSÁRIAS PARA INDICAÇÃO DA MANTA TÉRMICA** | |
| Técnico de enfermagem ou enfermeiro | Avaliar a temperatura do paciente, conforme protocolo específico (PROT.DT.018 - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA AURICULAR COM TERMÔMETRO TIMPÂNICO ou PROT.DT.019 - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR COM TERMÔMETRO DIGITAL); |
| Identificar pacientes com hipotermia, onde esteja indicado o uso da manta térmica; |
| Identificar pacientes cirúrgicos onde esteja indicado o uso profilático da manta durante o procedimento cirúrgico (idosos > 60 anos, crianças e procedimentos com tempo previsto acima de 1 hora); |
| Identificar pacientes pós parada cardíaca que esteja indicado uso da manta para resfriamento (usar a manta a 34OC); |
| Médico | Preencher e assinar o relatório para uso da manta térmica. |
| **DESCRIÇÃO DO USO** | |
| Colocar um lençol sobre o paciente (não colocar a manta em contato direto com a pele, para reduzir a contaminação das mesmas com secreção e sangue); | |
| Colocar a manta sobre o lençol com os furos voltados para o lado do paciente (pode ser colocado outro lençol ou cobertor acima da manta); | |
| Prender a manta no cano corrugado por meio do clip plástico na parte azul do conector;  C:\Users\HSI\Downloads\IMG_2768.JPG**OBSERVAÇÃO**: No cano corrugado tem uma presilha que pode prender o cano no colchão para não ficar escorregando. | |
| Conectar o aparelho na tomada, de acordo com a voltagem indicada;  **ATENÇÃO! Existem mantas de voltagem 110V e 220V. SEMPRE VERIFICAR A VOLTAGEM INDICADA NO APARELHO ANTES DE CONECTÁ-LO;** | |
| Ligar o aparelho, apertando o botão redondo ao lado esquerdo da telinha principal (uma luzinha verde se acenderá); | |
| Após ligar, escolher a temperatura de aquecimento do paciente, apertando o botão ao lado da sua opção.  **ATENÇÃO!** Seguir orientação abaixo. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **TEMPERATURA**  **ESCOLHIDA** | **INDICAÇÃO** | **TEMPERATURA**  **REAL QUE ESTARÁ CHEGANDO AO PACIENTE** | | **40 o C** | Escolha preferencial: para aquecer pacientes com hipotermia leve (34,5 a 35,9 o C) em que não há urgência para normotermia rápida | 38 o C | | **45 o C** | Temperatura alta: usar para aquecer pacientes com hipotermia moderada (32 a 34,4 oC) | 42 o C | | **47 o C**  *Obs.: após 45 minutos passará automaticamente para 45 o C* | Temperatura MUITO ALTA: utilizar em pacientes com hipotermia importante (< 32 o C) ou quando se quer aumento rápido da temperatura (ex.: paciente instável e hipotérmico em pós-operatório) | 44 o C | | **34 o C** | Usada para manter hipotermia ou normotermia terapêutica pós PCR | 32 o C | | Botão desligar calor  (abaixo do botão ventiladorzinho) | Usada para promover o resfriamento do paciente | Temperatura ambiente | | |
| Após 10 minutos, conferir a temperatura do paciente e ajustar conforme necessário (cuidado para não promover hipertermia). Geralmente em 6 minutos já ocorre a normalização da temperatura; | |
| Se quiser parar o aquecimento temporariamente, sem desligar o aparelho, apertar o botão ventilador e entra em modo de espera (o valor da temperatura será substituído por dois tracinhos na telinha); | |
| Para desligar, apertar novamente o botão redondinho. | |
| **CUIDADOS GERAIS** | |
| * Em caso de sujidade, limpar com álcool 70%; * Não descartar a manta após o uso, caso não esteja com sangue ou secreções visíveis; * Em caso de ficar piscando um sinal no formato de triângulo na tela e o aparelho ficar apitando, retirar a manta do paciente, desligar o aparelho e aguardar manutenção do mesmo; * Após o uso, enrolar os fios atrás do aparelho e encaixar a parte azul da mangueira corrugada no encaixe próprio do aparelho e colocar a capa protetora. | |

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

1. Manual do Equipamento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaborado por:** | **Revisado por:** | **Aprovado por:** | **Validado por:** |
| MARCOS ALVES PAVIONE  Diretor Técnico | MARCOS ALVES PAVIONE  Diretor Técnico | DERIJULIE SIQUEIRA  Gerente de Enfermagem | ULLY MARIANNE F. LEMOS  Coord. da Qualidade |
| **Data: 21/02/2020** | **Data: 15/04/2024** | **Data: 17/04/2024** | **Data: 18/04/2024** |
| **Assinaturas e carimbo:** | | | |

**Histórico das últimas duas revisões**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Descrição das alterações:** | **Data:** |
| 1. | Ajuste conforme gestão de documentos (2 anos) | 15/04/2024 |
| 2. |  |  |