| OBJETIVOS |  |
| --- | --- |
| Padronizar o uso do vácuo extrator reutilizável na HMSH. |  |
| MATERIAL NECESSÁRIO |  |
| TODO MATERIAL DEVE ESTAR ESTERILIZADO! - Bomba manual de vácuo autoclavável MityVac - Calibrada em centímetros de mercúrio (leitura do lado de dentro que vai de 0 a 76 cmHg) ou polegadas de mercúrio (leitura do lado de fora,variando de 0 a 30 polegadas de mercúrio) - * certificar-se que o ponteiro da bomba está apontando para o ZERO quando não estiver em funcionamento - Copo de silicone Reutilizável (código 10.500) - Conectar o tubo esterilizado ao bocal da bom ba de vácuo |  |
| ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES |  |
| Obstetra | - Definir indicação conforme diretrizes atuais de atendimento ao parto |
|  | - Conferir se a paciente tem analgesia adequada, bexiga vazia e dilatação total |
|  | - Utilizar e manusear o equipamento, sob sua responsabilidade técnica |
|  | - Descrever o uso do material em ato cirúrgico e possíveis intercorrências do uso |
| Enfermeira | - Preparar o material para montagem do sistema |
|  | - Conferir montagem adequada do sistema conforme orientações deste manual |
|  | - Auxiliar no processo de fixação e tração, se solicitada pelo obstetra |
|  | - Limpar e guardar o equipamento após o uso em local apropriado |
| Técnica de Enfermagem | - Registrar adequadamente em prontuário o uso do equipamento |
| PROTOCOLO |  |
| - O QUE É O EXTRATOR MULTYVAC? |  |
| Trata-se de uma ferramenta simples, segura e útil na extração de fetos tanto em parto normal quanto cesarianas, permitindo a extração com segurança tanto para a gestante, quanto para o recém-nascido1. As principais indicações são (nenhuma é absoluta): - Fetal: sugere sofrimento ou falha no processo de parto espontâneo no segundo período - Materna: esforços inadequados ou necessidade de evitar esforços voluntários |  |
| - QUANDO NÃO UTILIZAR O VÁCUO-EXTRATOR? |  |
| Não deve ser utilizado nas seguintes situações: - Abaixo de 34 semanas de idade gestacional; - Apresentações anômalas: nádegas, transversal, face ou fronte; - Desproporção Céfalo-Pélvica; - Amostra prévia do escalpo fetal; - Suspeita de macrossomia ou distocia de ombro; - Falha prévia do fórceps; - Apresentação fetal não encaixada; - Dilatação incompleta do útero; - Suspeita de sangramento fetal anormal; - Necessidade de rotação fetal. |  |
| - TESTANDO O CIRCUITO ANTES DE APLICAR NO FETO: |  |
| Adapte o copo na PALMA da sua mão enluvada (luva estéril) e testar o vácuo, bombeando até a pressão atingir a área verde. Verifique se agulha permanece na mesma posição, o que garante que o circuito está integro e funcional. Obs.: caso haja falha no teste: - Vazamentos podem ocorrer se a vedação não estiver correta (não testar entre os dedos da mão, mas na palma) - Conferir as fixações do tubo (na bomba e no copo) |  |
| - COMO FIXAR O COPO NA POSIÇÃO CORRETA NA CABEÇA DO FETO: |  |
| - O acoplamento do extrator na cabeça do feto é feito pelo médico, introduzindo o copo do extrator na vagina materna até alcançar a cabeça do feto no parto normal ou diretamente na cabeça do feto exposta no caso de cesariana. - Para isto o médico deve ESTREITAR a boca do extrator plástico flexível, Pressionando-o com os dedos e dobrando as bordas para dentro, para facilitar a inserção - Separe os grandes lábios da vagina com a outra mão - Aplique o centro do copo no PONTO DE FLEXÃO: - O ponto de flexão pode ser localizado identificando-se a fontanela posterior e movendo os dedos ao longo da sutura sagital, aproximadamente 3 cm; - A sutura sagital deve passar pelo meio do copo; - Se visível, limpar o couro cabeludo, podendo-se usar um lubrificante se necessário; - Começar o processo de extração do feto; - Se o copo desconectar, verificar se há lesão antes de reconectar. |  |
| - COMO GERAR PRESSÃO NEGATIVA? |  |
| O vácuo é gerado através do bombeamento manual do aparelho. Logo após posicionar, fazer pressão negativa e manter em aproximadamente 10 cmHg (faixa amarela da bomba). Aguardar a contração materna e neste momento aumentar o vácuo até que o ponteiro do manômetro atinja a faixa verde (entre 38 a 58 cmHg). Quando a contração deixar de ser efetiva, reduzir o vácuo novamente até 10 cmHg (faixa amarela). |  |
| - COMO ALIVIAR O VÁCUO: |  |
| Pode-se: - Puxar o gatilho na cor verde que é responsável pela liberação do vácuo; - Apertando o botão de metal na parte do copo. O vácuo pode ser liberado gradativamente ou rapidamente, bastando para isto puxar o gatilho e segurar. |  |
| - APÓS O PARTO: |  |
| Remover o tubo da bomba e do copo extrator. Para facilitar a remoção do tubo, a bomba vem com um removedor (cor verde) que facilita o processo, sem danificar o equipamento. Não torcer o tubo no momento de retirada, podendo danificar o equipamento. Encaminhar o material para esterilização e calibração. |  |
| - CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO: |  |
| - Evite aspirar líquidos com o equipamento durante o procedimento; - Se precisar forçar a bomba demais com a mão, solicitar manutenção (pode estar precisando lubrificação); - Limpar com solução desinfetante após o uso, mas NUNCA MERGULHAR O MANÔMETRO (a bomba de vácuo) na solução; |  |
| - O QUE FAZER QUANDO INADVERTIDAMENTE FOR ASPIRADO SANGUE OU MUCO PARA DENTRO DA BOMBA? |  |
| Limpar imediatamente após o uso. Remova a tampa de exaustão, mergulhe o bocal da bomba em água morna ou quente e esguiche com água limpa imediatamente. Não permitir que fluidos corporais sequem dentro da bomba. |  |
| - QUAIS OS PRINCIPAIS RISCOS ADVINDOS DO USO? |  |
| Trauma na cabeça, hematomas, contusões, lacerações, edema no couro cabeludo, fratura craniana, cefalohematoma, hematoma subgaleal, hemorragia subdural, hemorragia parenquimatosa, hemorragia intracraniana ou retiniana. A gestante poderá ter lesão vaginal, cervical ou no tecido retal. |  |
| - QUANDO DESISTIR DO USO DO VÁCUO EXTRATOR? |  |
| - Caso o progresso não seja satisfatório2: - Desconecção do copo de vácuo mais que 3 vezes - Não há avanço na descida do feto após as tentativas - Evidências de trauma no escalpo fetal - Tempo de tração acumulada acimad de 10 minutos (ou tempo total do procedimento acia de 15 minutos) |  |

OBS.: existem outros modelos de copo compatíveis com a bomba, mas são descartáveis (não reutilizáveis) e não estão disponíveis para uso

REFERÊNCIA

- Manual do equipamento

- Boletim técnico ACOG #196 de agosto de 1994

- Protocolo de Parto Humanizado - CSH

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprovado por: | Validado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| DR. MARCOS ALVES PAVIONE Diretor Técnico | DR. MARCOS ALVES PAVIONE Diretor Técnico | MATHEUS KUMMER Coordenador da Obstetrícia DERIJULIE SIQUEIRA Gerente de Enfermagem | ULLY MARIANNE F. LEMOS Coordenadora da Qualidade |
| Data: 15/05/2022 | Data: 02/05/2024 | Data: 06/05/2024 | Data: 07/05/2024 |
| Assinaturas e carimbo: |  |  |  |

Histórico das últimas duas revisões

| N° | Descrição das alterações: | Data: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ajuste conforme gestão de documentos (2 anos) | 02/05/2024 |
| 2. |  |  |